## LVD - Volumen
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICION DEL LABORATORIO DE VOLUMEN Y DENSIDAD - LVD "VOLUMEN" | [21 empty] | ULT ACT
| Calibration or Measurement Service |  |  | Measurand Level or Range |  |  | Measurement Conditions/Independent Variable |  | Expanded Uncertainty |  |  |  |  | Reference Standard used in calibration |  | List of Comparisons supporting this measurement/ calibration service | Comments | Administration |  |  |  |  | Publicado en la página web del BIPM
Código TUSNE/TUPA | Class | Instrument or Artifact | Instrument Type or Method | Minimum value | Maximum value | Units | Parameter | Specifications | Value | Units | Coverage Factor | Level of Confidence | Is the expandsed uncertainty a relative one? | Standard | Source of traceability |  |  | NMI Internal identifier | Service Category | NMI | Review Status | Review Comments
LVD 024 LVD 023 | Volume of liquid | Volumetric test measure (transfer and graduated pipettes ) | Gravimetric determination | 0.5 | 100 | mL | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0,2 to 0,01 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-S5 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water | [5 empty] | x
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL | SIM.M.FF-K4 |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C | [7 empty] | SIM.M.FF-S7
LVD 023 LVD 002 | Volume of liquid | Volumetric test measure (burette) | Gravimetric determination | 1 | 100 | mL | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0,11 to 0,018 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-S5 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water | [5 empty] | x
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL | SIM.M.FF-K4 |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C | [7 empty] | SIM.M.FF-S7
LVD 024 LVD 006 | Volume of liquid | Volumetric test measure (flask) | Gravimetric determination | 1 | 2000 | mL | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0,32 to 0,007 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-S5 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water | [5 empty] | x
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL | SIM.M.FF-K4 |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C | [7 empty] | SIM.M.FF-S7
LVD 023 LVD 025 | Volume of liquid | Volumetric test measure (cylinder) | Gravimetric determination | 5 | 2000 | mL | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0,2 to 0,05 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-S5 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water | [5 empty] | x
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL | SIM.M.FF-K4 |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C | [7 empty] | SIM.M.FF-S7
LVD 024 | Volume of liquid | Volumetric test measure (pyknometer) | Gravimetric determination | 10 | 100 | mL | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0,010 to 0,007 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-S5 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water | [5 empty] | x
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL | SIM.M.FF-K4 |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C | [7 empty] | SIM.M.FF-S7
LVD 032 | Volume of liquid | Volumetric test measure (Le Chatelier flask) | Gravimetric determination | 18 | 24 | mL | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0.054167 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-S5 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL | SIM.M.FF-K4 |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C | [7 empty] | SIM.M.FF-S7
LVD 025 | Volume of liquid | Volumetric test measure (Imhoff cone) | Gravimetric determination | 0.1 | 1000 | mL | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0.18 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-S5 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL | SIM.M.FF-K4 |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C | [7 empty] | SIM.M.FF-S7
LVD 021 LVD 024 LVD 042 LVD 043 LVD 046 LVD 051 | Volume of liquid | Volumetric test measure (piston pipette) | Gravimetric determination | 0.1 | 10 | mL | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0.2 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-S7 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL |  |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C
LVD 008 LVD 009 LVD 017 LVD 018 LVD 019 LVD 020 | Volume of liquid | Volumetric test measure (graduated neck type) | Gravimetric determination | 1 | 200 | L | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0,03 to 0,012 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-K4 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water | [5 empty] | x
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL | SIM.M.FF-S3 |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C
LVD 014 LVD 037 LVD 038 LVD 040 | Volume of liquid | Volumetric test measure (graduated neck type) | Volumetric transfer | 2 | 2000 | L | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0.02 | % | 2 | 95% | Yes | Volumetric test measure | INACAL
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [11 empty] | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C
LVD 016 LVD 039 LVD 035 LVD 036 | Volume of liquid | Volumetric test measure (graduated neck type) | Volumetric transfer | 2000 | 5000 | L | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0.025 | % | 2 | 95% | Yes | Volumetric test measure | INACAL
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [11 empty] | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C
SERVICIO SIN TUSNE:
| Volume of liquid | Volumetric test measure (overflow type pipette) | Gravimetric determination | 5 | 50 | L | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | 0.007 | % | 2 | 95% | Yes | Balance | INACAL | SIM.M.FF-K4 | Tanaka´s formula is used for evaluation of the density of water | [5 empty] | x
[7 empty] | Humidity | 50 % to 70 %; | [5 empty] | Thermometer | INACAL |  |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Temperature Ambient | 18 °C to 22 °C

## LVD - Densidad
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICION DEL LABORATORIO DE VOLUMEN Y DENSIDAD - LVD "DENSIDAD" | [20 empty] | ULT ACT
| Calibration or Measurement Service |  |  | Measurand Level or Range |  |  | Measurement Conditions/Independent Variable |  | Expanded Uncertainty |  |  |  |  | Reference Standards used in calibration |  | List of Comparisons supporting this measurement/ calibration service | Comments | Administration |  |  |  | Publicado en la página web del BIPM
Código TUSNE/TUPA | Class | Instrument or Artifact | Instrument Type or Method | Minimum value | Maximum value | Units | Parameter | Specifications | Value | Units | Coverage Factor | Level of Confidence | Is the expanded uncertainty a relative one? | Standard | Source of traceability |  |  | NMI Service Identifier | Service Category | NMI | Review Status
LVD 003 | Density of Liquid | Hydrometers | Cuckow's method | 600 | 2000 | kg/m3 | Liquid temperature | 18 °C to 22 °C | (2.3E-05r +5.4E-02), r in kg/m3 | kg/m3 | 2 | 95% | No | Water | Tanaka´s formula | SIM.M.D-S4 |  |  |  | INACAL |  | x
[7 empty] | Air temperature | 18 °C to 22 °C
[7 empty] | Humidity | 50% to 70%

## Termometría
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICION DEL LABORATORIO DE TEMPERATURA - LT | [21 empty] | ULT ACT
Código TUSNE o TUPA | Calibration or Measurement Service |  |  | Measurand Level or Range |  |  | Measurement Conditions/Independent Variable |  | Expanded Uncertainty |  |  |  |  | Reference Standard used in calibration |  | List of Comparisons supporting this measurement/ calibration service | Comments to be published via the web page | Administration |  |  |  |  | Publicado en la Pagina web del BIPM colocar "x"
| Quantity/ Class | Instrument or Artifact | Instrument Type or Method | Minimum value | Maximum value | Units | Parameter | Specifications | Value | Units | Coverage Factor | Level of Confidence | Is the expanded uncertainty a relative one? | Standard | Source of traceability |  |  | NMI Service Identifier | Service Category | NMI | Review Status | Review Comments
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | H2O triple point | 0.01 | 0.01 | °C | Sealed cell |  | 2,5 | mK | 2 | 95 % | No | H2O Triple Point Cell | CEM |  |  | INDECOPI LT 032 | 1.3.2 | INDECOPI |  | OK, >300 mK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | Ice MeltingPoint | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 3 | mK | 2 | 95 % | No | Ice Melting Point | BIPM |  |  | INDECOPI LT 032 | 1.3.2 | INDECOPI |  | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | Mercury Triple Point | -38.8344 | -38.8344 | °C | Sealed cell |  | 2 | mK | 2 | 95 % | No | [8 empty] | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | Galium Melting Point | 29.7646 | 29.7646 | °C | Sealed cell |  | 2 | mK | 2 | 95 % | No | [8 empty] | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | Tin freezing point | 231.928 | 231.928 | °C | Sealed cell |  | 2 | mK | 2 | 95 % | No | Sn freezing point cell | NIST |  |  | INDECOPI LT 032 | 1.3.2 | INDECOPI |  | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | Zinc freezing point | 419.527 | 419.527 | °C | Sealed cell |  | 3 | mK | 2 | 95 % | No | Zn freezing point cell | NIST |  |  | INDECOPI LT 032 | 1.3.2 | INDECOPI |  | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | Aluminium freezing point | 660.323 | 660.323 | °C | Sealed cell |  | 5 | mK | 2 | 95 % | No | Al freezing point cell | NIST |  |  | INDECOPI LT 032 | 1.3.2 | INDECOPI |  | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | ITS-90 fixed Points | -38.8344 | 29.7646 | °C | Fixed point cells | Hg , H2O , Ga | 4 | mK | 2 | 95 % | No | [8 empty] | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | ITS-90 fixed Points | 0.01 | 29.7647 | °C | Fixed point cells | H2O , Ga | 4 | mK | 2 | 95 % | No | [8 empty] | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | ITS-90 fixed Points | 0.01 | 419.527 | °C | Fixed point cells | H2O , Sn , Zn | 5 | mK | 2 | 95 % | No | H2O, Sn, Zn Cells | CEM NIST |  |  | INDECOPI LT 032 | 1.3.2 | INDECOPI |  | no KC, uncertainty probably OK
LT 032 | Temperature | Long Stem SPRT | ITS-90 fixed Points | 0.01 | 660.323 | °C | Fixed point cells | H2O , Sn , Zn , Al | 7 | mK | 2 | 95 % | No | H2O, Sn, Zn, Al Cells | CEM NIST |  |  | INDECOPI LT 032 | 1.3.2 | INDECOPI |  | no KC, uncertainty probably OK
| Temperature | Resistance Thermometer PRT | ITS-90 fixed Points | -38.8344 | 29.7646 | °C | Fixed point cells | Hg , H2O , Ga | 10 | mK | 2 | 95 % | No |  | CEM NIST
| Temperature | Resistance Thermometer PRT | ITS-90 fixed Points | 0.01 | 29.7647 | °C | Fixed point cells | H2O , Ga | 10 | mK | 2 | 95 % | No |  | CEM NIST
LT 032 | Temperature | Resistance Thermometer PRT | ITS-90 fixed Points | 0.01 | 419.527 | °C | Fixed point cells | H2O , Sn , Zn | 13 | mK | 2 | 95 % | No | H2O, Sn, Zn Cells | CEM NIST |  | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 032 | 2.2.2 | INDECOPI
LT 032 | Temperature | Resistance Thermometer PRT | ITS-90 fixed Points | 0.01 | 660.323 | °C | Fixed point cells | H2O , Sn , Zn , Al | 15 | mK | 2 | 95 % | No | H2O, Sn, Zn, Al Cells | CEM NIST |  | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 032 | 2.2.2 | INDECOPI
LT 035 | Temperature | Resistance Thermometer PRT | Comparison | -39 | 0 | °C | Comparison bath | ethanol with equalizer block | 28 | mK | 2 | 95 % | No | Long stem SPRTs | NRC | PRTs comparison between NMIS of Mexico; Spain and andean countries (ITS9 proceedings) | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 035 | 2.2.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 035 | Temperature | Resistance Thermometer PRT | Comparison | 0 | 80 | °C | Comparison bath | ethanol;water with equalizer block | 33 | mK | 2 | 95 % | No | Long stem SPRTs | NRC | PRTs comparison between NMIS of Mexico; Spain and andean countries (ITS9 proceedings) | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 035 | 2.2.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 035 | Temperature | Resistance Thermometer PRT | Comparison | 80 | 250 | °C | Comparison bath | oil with equalizer block | 35 | mK | 2 | 95 % | No | Long stem SPRTs | NRC | PRTs comparison between NMIS of Mexico; Spain and andean countries (ITS9 proceedings) | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 035 | 2.2.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 035 | Temperature | Resistance Thermometer PRT | Comparison | 250 | 420 | °C | Comparison bath | salt with equalizer block | 40 | mK | 2 | 95 % | No | Long stem SPRTs | NRC | PRTs comparison between NMIS of Mexico; Spain and andean countries (ITS9 proceedings) | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 035 | 2.2.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 039 | Temperature | Resistance Thermometer Thermistor | Fixed Point | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 0.005 | °C | 2 | 95 % | No | Ice melting Point | BIPM | PRTs comparison between NMIS of Mexico; Spain and andean countries (ITS9 proceedings) |  | INDECOPI LT 039 | 2.2.3 | INDECOPI |  |  | X
LT 039 | Temperature | Resistance Thermometer Thermistor | Comparison | -50 | 0 | °C | Comparison bath | ethanol with equalizer block | 0,033 | °C | 2 | 95 % | No | Long stem SPRTs | NRC | PRTs comparison between NMIS of Mexico; Spain and andean countries (ITS9 proceedings) |  | INDECOPI LT 039 | 2.2.3 | INDECOPI |  |  | X
LT 039 | Temperature | Resistance Thermometer Thermistor | Comparison | 0 | 80 | °C | Comparison bath | ethanol; water with equalizer block | 0,032 | °C | 2 | 95 % | No | Long stem SPRTs | NRC | PRTs comparison between NMIS of Mexico; Spain and andean countries (ITS9 proceedings) |  | INDECOPI LT 039 | 2.2.3 | INDECOPI |  |  | X
LT 039 | Temperature | Resistance Thermometer Thermistor | Comparison | 80 | 100 | °C | Comparison bath | oil with equalizer block | 0,034 | °C | 2 | 95 % | No | Long stem SPRTs | NRC | PRTs comparison between NMIS of Mexico; Spain and andean countries (ITS9 proceedings) |  | INDECOPI LT 039 | 2.2.3 | INDECOPI |  |  | X
LT 032 | Temperature | Type R , S thermocouple | ITS-90 fixed Points | 0 | 660 | °C | Fixed point cells | H2O , Sn , Zn , Al | 0.4 | °C | 2 | 95 % | No | Sn, Zn, Al Cells & ice point in the reference junction | NIST | SIM Type S comparison (in progress) | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 032 | 2.3.1 | INDECOPI
LT 013 | Temperature | Type R, S, B thermocouple | Comparison | 0 | 420 | °C | Comparison bath | water, oil, salt with equalizer block | 0.5 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC | SIM Type S comparison (in progress) | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 013 | 2.3.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 012 | Temperature | Type R, S, B thermocouple | Comparison | 420 | 1000 | °C | 3-zones furnace | equalizer block | 1.2 | °C | 2 | 95 % | No | Standard TCs type S ; ice point in the reference junction | NRC | SIM Type S comparison (in progress) | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 012 | 2.3.1 | INDECOPI
LT 013 | Temperature | Type E thermocouple | Comparison | 0 | 420 | °C | Baths | equalizar block | 0.7 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC | SIM.T-S1 comparison of Type K thermocouples | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 013 | 2.3.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 012 | Temperature | Type E thermocouple | Comparison | 420 | 1000 | °C | Furnaces | equalizar block | 1,3 | °C | 2 | 95 % | No | Standard TCs type S ; ice point in the reference junction | NRC | SIM.T-S1 comparison of Type K thermocouples | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 012 | 2.3.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 013 | Temperature | Type J , K, N thermocouple | Comparison | -39 | 420 | °C | Comparison bath | ethanol, water, oil, salt with equalizer block | 0.6 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC | SIM.T-S1 comparison of Type K thermocouples | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 013 | 2.3.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 012 | Temperature | Type J , K, N thermocouple | Comparison | 420 | 1000 | °C | 3-zones furnace | equalizer block | 1.4 | °C | 2 | 95 % | No | Standard TCs type S ; ice point in the reference junction | NIST NRC | SIM.T-S1 comparison of Type K thermocouples | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 012 | 2.3.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 013 | Temperature | Type T thermocouple | Comparison | 0 | 400 | °C | Comparison bath | ethanol, water, oil, salt with equalizer block | 1.3 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC | SIM.T-S1 comparison of Type K thermocouples | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 013 | 2.3.2 | INDECOPI |  |  | X
LT 032 | Temperature | Au/Pt thermocouple | ITS-90 fixed Points | 0 | 660 | °C | Fixed point cells | H2O , Sn , Zn , Al | 0.25 | °C | 2 | 95 % | No | Sn, Zn, Al Cells & ice point in the reference junction | NIST |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 032 | 2.3.3 | INDECOPI
LT 037 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,02 °C, total inmersion | Ice Melting Point | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 0.025 | °C | 2 | 95 % | No | Ice melting Point | BIPM |  |  | INDECOPI LT 037 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,02 °C, total inmersion | Comparison | -39 | 0 | °C | Comparison bath | ethanol with equalizer block | 0.03 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 037 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,02 °C, total inmersion | Comparison | 0 | 80 | °C | Comparison bath | ethanol; water with equalizer block | 0.035 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 037 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,02 °C, total inmersion | Comparison | 80 | 120 | °C | Comparison bath | oil with equalizer block | 0.037 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 037 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,05 °C, total inmersion | Ice MeltingPoint | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 0.03 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 037 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,05 °C, total inmersion | Comparison | -39 | 0 | °C | Comparison bath | ethanol with equalizer block | 0.035 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 037 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,05 °C, total inmersion | Comparison | 0 | 80 | °C | Comparison bath | ethanol; water with equalizer block | 0.038 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 037 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,05 °C, total inmersion | Comparison | 80 | 120 | °C | Comparison bath | oil with equalizer block | 0.04 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 037 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 013 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,1 °C, total inmersion | Ice MeltingPoint | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 0.038 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | BIPM |  |  | INDECOPI LT 013 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 013 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,1 °C, total inmersion | Comparison | -39 | 250 | °C | Comparison bath | ethanol, water, oil with equalizer block | 0.04 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 013 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 013 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,2 °C, total inmersion | Ice MeltingPoint | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 0.07 | °C | 2 | 95 % | No | Ice melting Point | BIPM |  |  | INDECOPI LT 013 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 013 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,2 °C, total inmersion | Comparison | -39 | 250 | °C | Comparison bath | ethanol, water, oil with equalizer block | 0.07 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 013 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 014 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,5 °C, total inmersion | Ice Melting Point | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 0.17 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 014 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 014 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 0,5 °C, total inmersion | Comparison | -39 | 420 | °C | Comparison bath | ethanol, water, oil, salt with equalizer block | 0.17 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 014 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 014 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 1 °C, total inmersion | Ice Melting Point | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 0.35 | °C | 2 | 95 % | No | Ice melting Point | BIPM |  |  | INDECOPI LT 014 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | x
LT 014 | Temperature | Liquid-in-glass thermometers, scale division 1 °C, total inmersion | Comparison | -39 | 420 | °C | Comparison bath | ethanol, water, oil, salt with equalizer block | 0.35 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 014 | 2.4.1 | INDECOPI |  |  | x
LT 037 | Temperature | Digital Thermometer PRT | Ice Melting Point | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 12 | mK | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 037 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Digital Thermometer PRT | Comparison | -39 | 0 | °C | Comparison bath | ethanol with equalizer block | 30 | mK | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 037 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Digital Thermometer PRT | Comparison | 0 | 80 | °C | Comparison bath | Ethanol; Water with equalizer block | 35 | mK | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 037 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Digital Thermometer PRT | Comparison | 80 | 250 | °C | Comparison bath | oil with equalizer block | 37 | mK | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 037 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 037 | Temperature | Digital Thermometer PRT | Comparison | 250 | 420 | °C | Comparison bath | salt with equalizer block | 42 | mK | 2 | 96 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Hysteresis uncertainty for each PRT must be added to the combined uncertainty | INDECOPI LT 037 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 016 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Base Metal) | Comparison | -39 | 10 | °C | Comparison bath | ethanol with equalizer block | 0.3 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 016 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 016 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Base Metal) | Comparison | 10 | 80 | °C | Comparison bath | water with equalizer block | 0.3 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 016 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 013 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Base Metal) | Comparison | 80 | 250 | °C | Comparison bath | oil with equalizer block | 0.5 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 013 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 011 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Base Metal) | Comparison | 250 | 420 | °C | Comparison bath | salt with equalizer block | 1 | °C | 2 | 96 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 011 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 012 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Base Metal) | Comparison | 420 | 1000 | °C | 3-zones Furnace | equalizer block | 1.5 | °C | 2 | 95 % | No | TCs Type S with Multimeter | NIST |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 012 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 016 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Noble Metal) | Comparison | 0 | 80 | °C | Comparison bath | etanol or water with equalizer block | 0.3 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 016 | 2.7.1 | INDECOPI
LT 013 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Noble Metal) | Comparison | 80 | 250 | °C | Comparison bath | oil with equalizer block | 0.5 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 013 | 2.7.1 | INDECOPI
LT 011 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Noble Metal) | Comparison | 250 | 420 | °C | Comparison bath | salt with equalizer block | 0.65 | °C | 2 | 96 % | No | Standard PRT's | NRC |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 011 | 2.7.1 | INDECOPI
LT 012 | Temperature | Digital Thermometer Thermocouple (Noble Metal) | Comparison | 420 | 1000 | °C | 3-zones Furnace | equalizer block | 1.4 | °C | 2 | 95 % | No | TCs Type S with Multimeter | NIST NRC |  | Predetermined value of inhomogeneity included in the CMC entry | INDECOPI LT 012 | 2.7.1 | INDECOPI
LT 016 | Temperature | Digital Thermometer Thermistor | Ice Melting Point | 0 | 0 | °C | Fixed point | Ice melting point (BIPM specifications) | 6 | mK | 2 | 95 % | No | Ice melting Point | BIPM |  |  | INDECOPI LT 016 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 016 | Temperature | Digital Thermometer Thermistor | Comparison | -39 | 0 | °C | Comparison bath | ethanol with equalizer block | 33 | mK | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 016 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 016 | Temperature | Digital Thermometer Thermistor | Comparison | 0 | 80 | °C | Comparison bath | ethanol; water with equalizer block | 35 | mK | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 016 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 013 | Temperature | Digital Thermometer Thermistor | Comparison | 80 | 100 | °C | Comparison bath | oil with equalizer block | 37 | mK | 2 | 95 % | No | Standard PRT's | NRC |  |  | INDECOPI LT 013 | 2.7.1 | INDECOPI |  |  | X
LT 020 | Temperature | Block Calibrators | Comparison | -30 | 400 | °C |  |  | 0,4 a 1,2 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's, Thermocouple type K | INACAL |  |  | LT 020 |  | INACAL
LT 022 | Temperature | Isothermal Medium with air inside | Comparison | -30 | 950 | °C |  |  | 0,3 a 2,0 | °C | 2 | 95 % | No | Thermocouple type K | NIST NRC |  |  | LT 022 |  | INACAL
LT 024 | Temperature | Infrared thermometer | Comparison to Ice melting point black body | 0 | 0 | °C | Wavelength | 8 mm a 14 mm | 1 | °C | 2 | 95 % | No | Ice melting Point black body | BIPM |  |  | LT 024 |  | INACAL
LT 024 | Temperature | Infrared thermometer | Comparison to graphite disk surface black body | 50 | 450 | °C | Wavelength | 8 mm a 14 mm | 1,5 a 4,0 | °C | 2 | 95 % | No | Infrared standard thermometer | INACAL |  |  | LT 024 |  | INACAL

## Higrometría
MEJOR CAPACIDAD DE MEDICION DEL LABORATORIO DE HIGROMETRÍA - LH
Código TUSNE o TUPA | Calibration or Measurement Service |  |  | Measurand Level or Range |  |  | Measurement Conditions/Independent Variable |  | Expanded Uncertainty |  |  |  |  | Reference Standard used in calibration |  | List of Comparisons supporting this measurement/ calibration service | Comments to be published via the web page | Administration |  |  |  |  | Publicado en la Pagina web del BIPM colocar "x"
| Quantity/ Class | Instrument or Artifact | Instrument Type or Method | Minimum value | Maximum value | Units | Parameter | Specifications | Value | Units | Coverage Factor | Level of Confidence | Is the expanded uncertainty a relative one? | Standard | Source of traceability |  |  | NMI Service Identifier | Service Category | NMI | Review Status | Review Comments
LT 051 | Humidity | Dew-point hygrometers | Chilled mirror hygrometer, 2T-2P humidity generator | -20 | 20 | °C tpr | Air/water mixtures in continuous gas flow | Humidity generator 2T-2P max 1,0 l/min | 0,24 to 0,27 | °C tpr | 2 | 95 % | No | Standard PRT's and absolute pressure gauge | INACAL |  |  | LT 051 |  | INACAL
LT 051 | Humidity | Relative humidity (capacitive hygrometers) | Chilled mirror hygrometer, 2T-2P humidity generator | 5 | 95 | %hr | Continuous gas flow | max 1,0 l/min | 0,3 to 1,6 | %hr | 2 | 95 % | No | Standard PRT's and absolute pressure gauge | INACAL |  |  | LT 051 |  | INACAL
LT 052 | Humidity | Dew-point hygrometers | Chilled mirror hygrometer, 2T-2P humidity generator | -20 | 20 | °C tpr | Air/water mixtures in continuous gas flow | Humidity generator 2T-2P max 1,0 l/min | 0,24 to 0,27 | °C tpr | 2 | 95 % | No | Standard PRT's and absolute pressure gauge | INACAL |  |  | LT 052 | Additional point | INACAL
LT 052 | Humidity | Relative humidity (capacitive hygrometers) | Chilled mirror hygrometer, 2T-2P humidity generator | 5 | 95 | %hr | Continuous gas flow | max 1,0 l/min | 0,3 to 1,6 | %hr | 2 | 95 % | No | Standard PRT's and absolute pressure gauge | INACAL |  |  | LT 052 | Additional point | INACAL
LT 009 | Humidity | Capacitive thermo-hygrometers: Temperature measurement | Comparison in climatic chamber | 10 | 40 | °C | test temperature climatic chamber | Relative humidity 55 %hr ± 2 %hr | 0,17 to 0,24 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's or Termistor | INACAL |  |  | LT 009 |  | INACAL
LT 041 | Humidity | Capacitive thermo-hygrometers: Temperature measurement | Comparison in climatic chamber | 10 | 40 | °C | test temperature climatic chamber | Relative humidity 55 %hr ± 2 %hr | 0,17 to 0,24 | °C | 2 | 95 % | No | Standard PRT's or Termistor | INACAL |  |  | LT 041 |  | INACAL

## Química - Calib.
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA QUÍMICA - LMQ SERVICIOS DE CALIBRACIÓN | [19 empty] | ULT ACT
Código TUSNE o TUPA | Servicio de Calibración o Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición/Variables Independientes |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la calibración |  | Comparaciones que repaldan este servicio de calibración / medición | SIM Servicio de administración |  |  |  | Publicado en la Pagina web del BIPM colocar "x"
| Magnitud | Instrumento o Equipo | Tipo de Instrumento o Método | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Parámetros | Especificaciones | Valor | Unidades | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Origen de trazabilidad |  | Identificación de Servicio NMI | Clasificación de Servicio | NMI | Observaciones
LMQ015 LMQ017 | pH | Medidor de pH | Comparación | 4 | 10 | pH | Temperatura del Material de Referencia | 25 °C | 0,02 | pH | 2 | 95 % | No | Material de Referencia | NIST |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 45% a 85% | [5 empty] | Termómetro | DM-INACAL
LMQ018 | Conductividad electrolítica | Medidor de conductividad | Comparación | 0 | 12800 | µS/cm | Temperatura del Material de Referencia | 25 °C | 0,4 a 1,5 | % | 2 | 95 % | No | Material de Referencia | SMU/INMETRO |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 45% a 85% | [5 empty] | Termómetro | DM-INACAL
LMQ014 | Concentración de sacarosa | Refractometro | Comparación | 0 | 60 | % Brix | Temperatura Ambiente | 19 °C a 21 °C | 0,06 | % Brix | 2 | 95 % | No | Brixómetro | DM-INACAL |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 45% a 85%
LMQ013 | Concentración de gases de emisión vehicular | Analizador (CxHy) | OIML R 99 | 200 | 2000 | ppm | Temperatura Ambiente | 18 °C a 22 °C | 1 % | ppm | 2 | 95 % | Si | Material de Referencia | NIST |  |  |  | INACAL
|  | Analizador (CO) |  | 0.5 | 3.513 | % vol |  |  | 1 % | % vol | 2 | 95 % | Si
|  | Analizador (CO2) |  | 6 | 14 | % vol | Humedad relativa | 50 % a 70 % | 1 % | % vol | 2 | 95 % | Si
3 | Concentración de etanol en aliento | Analizador de aliento (etilometro) | NMP 012 | 0,0 | 1,5 | mg/L | Temperatura Ambiente | 15 °C a 25 °C | 1,6 % | mg/L | 2 | 95 % | No | Material de Referencia | NIST |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 45 % a 85 %
LMQ022 | Concentración de cloro | Medidor de Cloro | Comparación |  |  |  | Temperatura Ambiente | [6 empty] | Material de Referencia | NIST |  |  |  | INACAL
Humedad relativa
LMQ022 | Concentración de SST | Medidor de SST | Comparación |  |  |  | Temperatura Ambiente | [6 empty] | Material de Referencia | NIST |  |  |  | INACAL
Humedad relativa

## Química - MRC
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA QUÍMICA - LMQ MATERIALES DE REFERENCIA | [23 empty] | ULT ACT
Código TUSNE o TUPA | Identificación | Mensurando |  |  | Rango de diseminación de la capacidad de medición |  |  | Rango de incertidumbres expandidas de acuerdo a la diseminación | [5 empty] | Rango de valor certificado de material de referencia |  |  | Rango de Incertidumbre expandida para el valor certificado | [5 empty] | Lista de Comparaciones que respaldan esta medición/ servicio de calibración | Publicado en la Pagina web del BIPM colocar "x"
|  | Analito o Componente | Matriz | Cantidad | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa?
| MRC 012 | pH | Solución Acuosa | pH | 1,65 | 1,72 | pH | 0,005 | 0,006 | pH | 2 | 95% | No | 1,65 | 1,72 | pH | 0,005 | 0,006 | pH | 2 | 95% | No
LMQ019 | MRC 001 | pH | Solución Acuosa | pH | 4 | 4.03 | pH | 0,003 | 0,005 | pH | 2 | 95% | No | 4,00 | 4.03 | pH | 0,003 | 0,005 | pH | 2 | 95% | No | CCQM-K91 in process | X
LMQ019 | MRC 002 | pH | Solución Acuosa | pH | 6.84 | 6.88 | pH | 0,003 | 0,005 | pH | 2 | 95% | No | 6.84 | 6.88 | pH | 0,003 | 0,005 | pH | 2 | 95% | No | CCQM-K91 in process | X
| MRC 025 | pH | Solución Acuosa | pH | 6,80 | 7,50 | pH | 0,0042 | 0,0055 | pH | 2 | 95% | No | 6,80 | 7,50 | pH | 0,0042 | 0,0055 | pH | 2 | 95% | No |  | X
| MRC 013 | pH | Solución Acuosa | pH | 9,16 | 9,20 | pH | 0,005 | 0,006 | pH | 2 | 95% | No | 9,16 | 9,20 | pH | 0,005 | 0,006 | pH | 2 | 95% | No |  | X
| MRC 003 | pH | Solución Acuosa | pH | 9,80 | 10,04 | pH | 0,005 | 0,006 | pH | 2 | 95% | No | 9,80 | 10,04 | pH | 0,005 | 0,006 | pH | 2 | 95% | No
LMQ020 | MRC 004 | pH | Solución Acuosa | pH | 3.99 | 4.03 | pH | 0,01 | 0,02 | pH | 2 | 95% | No | 3.99 | 4.03 | pH | 0,01 | 0,02 | pH | 2 | 95% | No | CCQM-K91 in process
LMQ020 | MRC 005 | pH | Solución Acuosa | pH | 7 | 7.02 | pH | 0,01 | 0,02 | pH | 2 | 95% | No | 7 | 7.02 | pH | 0,01 | 0,02 | pH | 2 | 95% | No | ---
LMQ020 | MRC 006 | pH | Solución Acuosa | pH | 10 | 10.03 | pH | 0,01 | 0,02 | pH | 2 | 95% | No | 10 | 10.03 | pH | 0,01 | 0,02 | pH | 2 | 95% | No | ---
|  | Conductividad Electrolítica | Solución Acuosa | S.m-1 | 0.00013 | 0.0015 | S.m-1 | 0,5 | 2,0 | % | 2 | 95% | Si | 0.00013 | 0.0015 | S.m-1 | 0,5 | 2,0 | % | 2 | 95% | Si
LMQ021 (MRC 010) | MRC 014 MRC 010 | Conductividad Electrolítica | Solución Acuosa | S.m-1 | 0.0015 | 0,015 | S.m-1 | 0,3 | 1,5 | % | 2 | 95% | Si | 0.0015 | 0,015 | S.m-1 | 0,3 | 1,5 | % | 2 | 95% | Si
| MRC 021 | Conductividad Electrolítica | Solución Acuosa | S.m-1 | 0,016 | 0.1 | S.m-1 | 0,35 | 0,9 | % | 2 | 95% | Si | 0,016 | 0.1 | S.m-1 | 0,35 | 0,9 | % | 2 | 95% | Si |  | X
LMQ021 | MRC 009 MRC 011 | Conductividad Electrolítica | Solución Acuosa | S.m-1 | 0.1 | 1,3 | S.m-1 | 0,35 | 0,9 | % | 2 | 95% | Si | 0.1 | 1,3 | S.m-1 | 0,35 | 0,9 | % | 2 | 95% | Si |  | X
|  | Conductividad Electrolítica | Solución Acuosa | S.m-1 | 1,5 | 2 | S.m-1 | 0,3 | 1,5 | % | 2 | 95% | Si | 1,5 | 2 | S.m-1 | 0,3 | 1,5 | % | 2 | 95% | Si
|  | Conductividad Electrolítica | Solución Acuosa | S.m-1 | 2 | 15 | S.m-1 | 0,3 | 1,5 | % | 2 | 95% | Si | 2 | 15 | S.m-1 | 0,3 | 1,5 | % | 2 | 95% | Si
LMQ025 | MRC 027 | DQO | Solución Acuosa | mg/L | 1000 | 3000 | mg/L | 2 | 5 | % | 2 | 95% | Si | 1000 | 3000 | mg/L | 2 | 5 | % | 2 | 95% | Si
LMQ023 | MRC 017 MRC 018 MRC 019 MRC 029 MRC 030 MRC 031 MRC 032 MRC 033 | Etanol en agua | Solución Acuosa | g/g | 0.00013 | 0.002 | g/g | 1 % | 2 % | g/g | 2 | 95 % | Si | 0.00013 | 0.002 | g/g | 1,3 % | 3 % | g/g | 2 | 95% | Si | SIM.QM-K1
LMQ024 | MRC 016 | Plomo en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 15 | 5000 | µg/kg | 2 | 4 | % | 2 | 95 % | Si | 19 | 30 | µg/kg | 2 | 4 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
|  | Cadmio en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 4 | 300 | µg/kg | 2 | 4 | % | 2 | 95 % | Si | 4 | 7 | µg/kg | 2 | 4 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
|  | Niquel en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 60 | 1400 | µg/kg | 2 | 4 | % | 2 | 95 % | Si | 60 | 80 | µg/kg | 2 | 4 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
|  | Arsénico en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 5 | 500 | µg/kg | 2,5 | 4 | % | 2 | 95 % | Si | 5 | 500 | µg/kg | 2,5 | 4 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
|  | Cromo en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 5 | 10000 | µg/kg | 3,5 | 5 | % | 2 | 95 % | Si | 5 | 10000 | µg/kg | 3,5 | 5 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
|  | Cobre en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 2000 | 3000 | µg/kg | 2,5 | 4 | % | 2 | 95 % | Si | 2000 | 3000 | µg/kg | 2,5 | 4 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
|  | Zinc en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 3000 | 10000 | µg/kg | 2,5 | 4 | % | 2 | 95 % | Si | 3000 | 10000 | µg/kg | 2,5 | 4 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
|  | Manganeso en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 400 | 4000 | µg/kg | 2,5 | 4 | % | 2 | 95 % | Si | 400 | 4000 | µg/kg | 2,5 | 4 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
|  | Aluminio en agua | Solución Acuosa | µg/kg | 200 | 10000 | µg/kg | 3,5 | 5 | % | 2 | 95 % | Si | 200 | 10000 | µg/kg | 3,5 | 5 | % | 2 | 95% | Si | SIM.QM-S2 | X
| PC-LMQ-019 | Plomo en Pisco | alimentos | µg/kg | 8 | 100 | µg/kg | 5 | 5,5 | % | 2 | 95 % | Si | 8 | 100 | µg/kg | 5 | 5,5 | % | 2 | 95% | Si |  | X
Note on I8: Galia Ticona: Ultima comparación APMP.QM.K91

## Masa
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE MASAS - LM | [19 empty] | ULT ACT
| Calibracion o Servicio de Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición /Variables Independientes |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la Calibración |  | Lista de Comparaciones que soportan este servicio de medición/calibración
Código TUSNE/TUPA | Magnitud | Instrumento o Artefacto | Tipo de Instrumento o Método | Valor Mínimo | Valor Máximo | Unidad | Parámetro | Especificaciones | Valor | Unidad | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Fuente de Trazabilidad |  | Identificación de Servicio NMI | Clasificación de Servicio | NMI | Observaciones
LMA 018 LMA 019 LMA 032 LMA 033 | Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 1 | 1 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.001 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL | Report of the Peer Review for Mass and Density CMCs of Instituto Nacional de Calidad INACAL 2015 -10-02
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 2 | 2 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.001 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 5 | 5 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.001 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 10 | 10 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.001 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 20 | 20 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.001 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 50 | 50 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.0012 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 100 | 100 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.0016 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S1 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 200 | 200 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.002 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S2 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 500 | 500 | mg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.0025 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 1 | 1 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.003 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S2 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 2 | 2 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0,004 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 5 | 5 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.005 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S2 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 10 | 10 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.006 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 20 | 20 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.008 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S1 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 50 | 50 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.01 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S2 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 100 | 100 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.016 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S1 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 200 | 200 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.03 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S2 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LMA 020 LMA 033 | Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 500 | 500 | g | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.08 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 1 | 1 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.16 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM | SIM.M.M-S1 y SIM.M.M-S2 | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LMA 022 LMA 027 LMA 028 LMA 029 LMA 037 | Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 2 | 2 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.3 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CEM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 5 | 5 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 0.8 | mg | 2 | 95% | No | E0 | CENAM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 10 | 10 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 7 | mg | 2 | 95% | No | E1 | CENAM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LMA 009 LMA 030 LMA 037 | Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 20 | 20 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 13 | mg | 2 | 95% | No | E1 | CENAM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LMA 034 | Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 50 | 50 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 30 | mg | 2 | 95% | No | E1 | CENAM |  | PC-LM-001 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 100 | 100 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 1600 | mg | 2 | 95% | No | F1 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 200 | 200 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 3000 | mg | 2 | 95% | No | F1 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 500 | 500 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 2500 | mg | 2 | 95% | No | F1 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
| Masa | Pesas | Metodo de subdivisión | 1000 | 1000 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 5000 | mg | 2 | 95% | No | F1 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LMA 006 LMA 007 LMA 036 | Masa | Balanzas de clase especial (clase I) | OIML R 76 ( 1992 ) | 0.5 | 50000 | g | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 0.002 to 80 | mg | 2 | 95% | No | E2 | CENAM |  | PC-LM-004 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
| Masa | Balanzas de clase alta (clase II) | OIML R 76 ( 1992 ) | 1 | 100000 | g | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 0.010 to 120 | mg | 2 | 95% | No | E2 | CENAM |  | PC-LM-004 |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
| Masa | Balanzas de clase media y ordinaria (clase III y IIII) | OIML R 76 ( 1992 ) | 1 | 10000 | kg | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 1 x 10-4 |  | 2 | 95% | Relativa | M2 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
| Masa | Balanzas de gran capacidad (clase III y IIII) | OIML R 76 ( 1992 ) | 10000 | 100000 | kg | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 1 x 10-4 |  | 2 | 95% | Relativa | M2 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
| Masa | Sistemas de Pesaje en Movimiento en carreteras (WIM) | ASTM E 1318 - 09 | 500 | 15000 | kg / eje | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 0.6 | % | 2 | 95% | Yes | M1 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
| Masa | Instrumentos de pesaje automáticos totalizadores discontinuos (totalizadores de pesajes de tolvas ) | OIML R 107-1 | 1 | 4000 | kg | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 0.06 to 0.6 | % | 2 | 95% | Yes | F1, M1 y M2 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
| Masa | Instrumentos automáticos de coger y pesar | OIML R 51-1 | 500 | 50000 | g | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 0.02 | % | 2 | 95% | Yes | F1, M1 y M2 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
| Masa | Instrumentos de pesaje automáticos totalizadores continuos ( pesadoras de faja ) | OIML R 50-1 | 1000 | 2000 | t/h | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 0.15 to 0.6 | % | 2 | 95% | Yes | M1 | CENAM |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación

## Long.y Angulo
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE LONGITUD Y ANGULO - LLA | [15 empty] | ULT ACT
Código TUSNE/TUPA | Servicio de Calibración o Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición/Variable Independente |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patron de Referencia usado en la calibración |  | Lista de Comparaciones que soportan este servicio de medición/calibración | Publicado en la Pagina web del BIPM
| Magnitud | Instrumento o Artefacto | Tipo de Instrumento o Método | Valor Mínimo | Valor Máximo | Unidad | Parámetro | Especificación | Valor | Unidad | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Fuente de Trazabilidad
LLA 005 LLA 060 LLA 061 LLA 062 | Longitud | Bloques patrón de longitud (Acero) | Comparación | 0,5 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 0,5 °C | [(74)2 + (0,61)2*L2)]1/2 | nm | 2 | 95 % | No | Bloques patrón de longitud Comparador de bloques patrón de longitud | CEM | SIM 4.2 SIM.L-S1:2007 | X
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 005 LLA 060 LLA 061 LLA 062 | Longitud | Bloques patrón de longitud (Céramica) | Comparación | 0,5 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 0,5 °C | [(74)2 + (0,61)2*L2)]1/2 | nm | 2 | 95 % | No | Bloques patrón de longitud Comparador de bloques patrón de longitud | CEM | SIM 4.2 SIM.L-S1:2007
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 060 LLA 061 LLA 062 | Longitud | Bloques patrón de longitud (Otros) | Comparación | 0,5 | 175 | mm | Temperatura | 20 °C ± 0,5 °C | [(74)2 + (0,61)2*L2)]1/2 | nm | 2 | 95 % | No | Bloques patrón de longitud Comparador de bloques patrón de longitud | CEM
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 064 | Longitud | Bloques patrón de longitud | Comparación | 125 | 500 | mm | Temperatura | 20 °C ± 0,5 °C | 2* [(125)2 + (0,44)2*L2)]1/2 | nm | 2 | 95 % | No | Bloques patrón de longitud Comparador de bloques patrón de longitud | CEM
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 002 LLA 083 | Longitud | Anillos patrones | Medición de Diámetro | 1 | 1000 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,6 | µm | 2 | 95 % | No | Máquina de medición por coordenadas / Medidor universal de longitud Interferómetro láser | INACAL
LLA 033 LLA 034 LLA 070 | Angulo | Nivel | Comparación | 0,01 | 30 | mm/m | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,003 | mm/m | 2 | 95 % | No | Nivel de precisión Regla de tangentes Comparador de cuadrantes | CENAM
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 037 LLA 057 | Longitud | Pie de rey | Comparación | 0 | 2000 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | [(5,78)2 + (0,01)2*L2)]1/2 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
LLA 032 LLA 054 LLA 057 | Longitud | Micrómetros para exteriores | Comparación | 0,00 | 2000,00 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 1 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
|  |  |  | 0,000 | 2000,000 | mm | Temperatura | 20 °C ± 1 °C | 1 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
|  |  |  | 0,0000 | 25,0000 | mm | Temperatura | 20 °C ± 0,5 °C | 0,3 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
LLA 031 LLA 054 | Longitud | Micrómetros de interiores | Comparación | 3 | 250 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 1 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
|  |  |  | 250 | 1000 | mm | Temperatura | 20 °C ± 1 °C | 1 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
LLA 039 LLA 069 | Longitud | Comparador de cuadrante | Comparación | 0 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,6 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
55 % ± 10 %
LLA 029 LLA 030 LLA 068 | Longitud | Mesas de planitud | Medición directa | 300 | 2000 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 4 | µm | 2 | 95 % | No | Nivel | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 50 % ± 10 %
LLA 059 | Longitud | Calibrador de comparador de cuadrante | Comparación | 0 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 0,5 °C | 0,3 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
LLA 067 | Longitud | Microscopios de medición | Comparación | 0 | 500 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 1 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
LLA 073 | Longitud | Retículas de medición (Regla de trazos) | Medición directa | 0 | 300 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 2 | µm | 2 | 95 % | No | Microscopio de herramientas | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 084 | Longitud | Retículas de medición (Regla de trazos) | Medición directa | 0 | 300 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,3 | µm | 2 | 95 % | No | Microscopio de herramientas Interferómetro láser | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 080 LLA 081 | Longitud | Reglas métalicas (Clase I) | Medición directa | 0 | 1 | m | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 20 | µm | 2 | 95 % | No | Interferometro láser | CEM
LLA 038 | Longitud | Reglas métalicas | Comparación | 0 | 2 | m | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,1 | mm | 2 | 95 % | No | Regla Patrón Comparador de cuadrante | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 60 % ± 10 %
LLA 017 LLA 018 LLA 019 LLA 020 LLA 021 LLA 023 LLA 024 LLA 043 LLA 044 LLA 045 LLA 046 LLA 047 LLA 048 LLA 049 LLA 055 LLA 074 LLA 075 | Longitud | Cintas métricas | Comparación | 0 | 100 | m | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,2 | mm | 2 | 95 % | No | Cinta métrica Patrón | CEM
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 014 | Longitud | Barras para ajuste de micrómetros | Medición de Longitud | 0 | 1 | m | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,6 | µm | 2 | 95 % | No | Maquina Universal de Medida | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 60 % ± 10 %
LLA 013 | Longitud | Pasa no pasa para exteriores | Medicion de Longitud | 0 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 2 | µm | 2 | 95 % | No | Maquina Universal de Medida | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 011 LLA 012 | Longitud | Pasa no pasa para interiores | Medicion de Longitud | 16 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 2 | µm | 2 | 95 % | No | Maquina Universal de Medida | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 026 | Angulo | Transportador Universal de Angulos | Comparación | 0 | 90 | ° | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 1 | ' | 2 | 95 % | No | Bloque Patrón Angular | CENAM
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 006 | Angulo | Bloque patrón angular | Medición indirecta | 0 | 90 | ° | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 5 | ' | 2 | 95 % | No | Microscopio de herramientas | INACAL
LLA 056 | Longitud | Rugosímetro de palpador (Ra) | Medición directa | 0,18 | 1,38 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,03 | µm | 2 | 95 % | No | Patrones de rugosidad | CENAM
[7 empty] | Humedad relativa | 60 % ± 10 %
LLA 027 | Longitud | Medidor de espesores | Medición directa | 0 | 1500 | µm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,3 | µm | 2 | 95 % | No | Láminas patrón de espesores | INACAL
LLA 014 | Longitud | Láminas calibradoras | Medición directa | 0,02 | 2 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,3 | µm | 2 | 95 % | No | Maquina Universal de Medida | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 60 % ± 10 %
LLA 004 LLA 072 | Longitud | Patrón escalonado | Medición directa | 0 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | ,6 | µm | 2 | 95 % | No | Comparador de Cuadrantes Bloques patrón de longitud | INACAL
LLA 082 | Longitud | Tamices | Medición directa | 0,02 | 125 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 2 | µm | 2 | 95 % | No | Microscopio de herramientas | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 025 | Longitud | Escuadras | Medición directa | 45 | 90 | ° | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 2 | µm | 2 | 95 % | No | Bloques patrón de longitud Cilindro patrón Mesa de planitud | INACAL
|  |  |  | 50 | 600 | mm | Humedad relativa | 55 % ± 10 %
LLA 007 | Longitud | Calibrador de rosca exterior | Medición directa | 0 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 2 | µm | 2 | 95 % | No | Maquina Universal de Medida Bloques patrón de longitud | INACAL
LLA 066 | Longitud | Planos paralelos de vidrio (paralelismo y espesor) | Medición directa | 20 | 50 | mm Diámetro | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 70 | nm | 2 | 95 % | No | Bloques patrón de longitud Cilindro patrón Mesa de planitud | INACAL
|  |  |  | 7 | 100 | mm Espesor | Humedad relativa | 55 % ± 10 % | 1 | µm | 2 | 95 % | No
LLA 008 | Longitud | Calibrador de soldadura | Comparación | 0 | 25 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,1 | mm | 2 | 95 % | No | Bloques Patrones de Trabajo | INACAL
|  |  |  | 0 | 60 | ° | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 0,1 | ° | 2 | 95 % | No | Bloque Patrón Angular | INACAL
LLA 009 | Longitud | Calibrador herradura | Medición directa | 0 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 2 | µm | 2 | 95 % | No | Microscopio de herramientas | INACAL
LLA 009 | Longitud | Regla de senos | Medición directa | 0 | 100 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 1 | µm | 2 | 95 % | No | Maquina Universal de Medida Bloques patrón de longitud | INACAL
LLA 063 LLA 077 | Longitud Ángulo | Molde y bloque cúbico | Medición directa | 0 | 300 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 10 | µm | 2 | 95 % | No | Pie de rey | INACAL
|  |  |  | 0 | 25 | mm | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 2 | µm | 2 | 95 % | No | Comparador de cuadrantes | INACAL
|  |  |  | 0 | 180 | ° | Temperatura | 20 °C ± 2 °C | 5 |  | 2 | 95 % | No | Microscopio de herramientas | INACAL
Servicio Exclusivo Nro de Orden 2 (TUPA) | Tiempo y/o Frecuencia | Medidor de velocidad | Comparación | 30 | 100 | km/h | Temperatura | -10 °C a 55 °C | 0,6 | km/h | 2 | 95 % | No | Medidor de velocidad patrón Cinta métrica | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 60 % ± 15 %
LLA 040 LLA 071 | Tiempo y/o Frecuencia | Tacómetros (Contacto) | Comparación | 0 | 10 000 | rpm | Temperatura | 20 °C ± 15 °C | 0,01 | rpm | 2 | 95 % | No | Tacómetro | INACAL

## Fuerza y Presión
MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL | [20 empty] | ULT ACT
LABORATORIO DE FUERZA Y PRESION
Dirección de Metrología | [16 empty] | NMI:Instituto Metrológico Nacional
CODIGO TUPA/TUSNE | Servicio de Calibración o Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición/Variable Independente |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la calibracón |  | Lista de Comparaciones que respaldan lo servicios de medición/calibración
| Magnitud | Instrumento o Artefacto | Tipo de Instrumento o Método | Valor Mínimo | Valor Máximo | Unidad | Parámetro | Especificaciones | Valor | Unidad | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Fuente de Trazabilidad |  | Identificación del Servicio del NMI | Categoría del Servicio | NMI | Comentarios
LFP 002 LFP 003 LFP 004 LFP 005 LFP 007 LFP 008 LFP 011 LFP 012 LFP 023 | Presión | Dispositivos de medición de presión Medio Neumático | Comparación directa | 3.5 | 35 | kPa | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 6.8e-05 | - | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Neumatica | CENAM | SIM.M.P-K1 | PC LFP 001 PC LFP 002 PC LFP 003 PC LFP 004 |  | INACAL
LFP 002 LFP 003 LFP 004 LFP 005 LFP 007 LFP 008 LFP 011 LFP 012 LFP 023 | Presión | Dispositivos de medición de presión Medio Neumático | Comparación directa | 35 | 350 | kPa | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 3.5e-05 | - | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Neumatica | CENAM | SIM.M.P-K1 | PC LFP 001 PC LFP 002 PC LFP 003 PC LFP 004 |  | INACAL
LFP 002 LFP 003 LFP 004 LFP 005 LFP 007 LFP 008 LFP 011 LFP 012 LFP 023 | Presión | Dispositivos de medición de presión Medio Neumático | Comparación directa | 350 | 700 | kPa | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 8,9e-05 | - | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Neumatica | CENAM | SIM 7-1.10 SIM-ANDIMET ( 0,2 MPa to 20 MPa ) Paper Metrology Simposium - México 2002 SIM.M.P-K6 | PC LFP 001 PC LFP 002 PC LFP 003 PC LFP 004 |  | INACAL
LFP 002 LFP 003 LFP 004 LFP 005 LFP 007 LFP 008 LFP 011 LFP 012 LFP 023 | Presión | Dispositivos de medición de presión Medio Neumático | Comparación directa | 0,7 | 7 | MPa | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 4,0e-5 | - | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Neumatica | CENAM | SIM 7-1.10 SIM-ANDIMET ( 0,2 MPa to 20 MPa ) Paper Metrology Simposium - México 2002 SIM.M.P-K6 | PC LFP 001 PC LFP 002 PC LFP 003 PC LFP 004 |  | INACAL
LFP 002 LFP 003 LFP 004 LFP 005 LFP 007 LFP 008 LFP 011 LFP 012 LFP 023 | Presión | Dispositivos de medición de presión Medio Hidráulico | Comparación directa | 0.3 | 0.5 | MPa | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 6e-5 | - | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Hidráulica | CENAM | SIM 7-1.10 SIM-ANDIMET ( 0,2 Mpa to 20 MPa ) Paper Metrology Simposium - México 2002 | PC LFP 001 PC LFP 002 PC LFP 003 PC LFP 004 |  | INACAL
LFP 002 LFP 003 LFP 004 LFP 005 LFP 007 LFP 008 LFP 011 LFP 012 LFP 023 | Presión | Dispositivos de medición de presión Medio Hidráulico | Comparación directa | 0,5 | 17 | MPa | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 5e-5 | - | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Hidráulica | PTB | SIM.M.P-S7 | PC LFP 001 PC LFP 002 PC LFP 003 PC LFP 004 |  | INACAL
LFP 002 LFP 003 LFP 004 LFP 005 LFP 007 LFP 008 LFP 011 LFP 012 LFP 023 | Presión | Dispositivos de medición de presión Medio Hidráulico | Comparación directa | 17 | 84.5 | MPa | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 4e-5 | - | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Hidráulica | PTB | SIM.M.P-S7 | PC LFP 001 PC LFP 002 PC LFP 003 PC LFP 004 |  | INACAL
LFP 001 LFP 022 | Presión | Manómetro de presión absoluta | Comparación Directa | 0.3 | 1 | bar | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 0.01 | % | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Neumatica | CENAM | -- | PC LFP 007 PC LFP 009 |  | INACAL
LFP 006 LFP 024 | Presión | Manómetro de presión diferencial | Comparación Directa | 0.3 | 1 | bar | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 0.01 | % | 2 | 95% | Si | Balanza de presión Neumatica | CENAM | -- | PC LFP 011 |  | INACAL
LFP 009 | Presión | Manómetro de columna Liquida | Comparación Directa | 0 | 10 | kPa | Temperatura | 20 °C ± 2°C | 0.005 | % | 2 | 95% | SI | Balanza de presión Neumatica Manometro de coluna líquida | CENAM | -- | PC LFP 012 |  | INACAL
LFP 016 LFP 018 | Fuerza | Sistemas de medición de Fuerza -Maquinas de Ensayo Uniaxiales - Tensión / Compresión | Comparación Directa con Transductor de Fuerza | 0.5 | 5 | kN | Temperatura | D ± 2°C (durante la calibración) | 0,12 | % | 2 | 95% | Si | Celdas de Carga | CENAM | SIM.M.F-S1 | PC LFP 006 |  | INACAL
LFP 016 LFP 018 | Fuerza | Sistemas de medición de Fuerza -Maquinas de Ensayo Uniaxiales - Tensión / Compresión | Comparación Directa con Transductor de Fuerza | 5 | 50 | kN | Temperatura | D ± 2°C (Durante la calibración) | 0,10 | % | 2 | 95% | Si | Celdas de Carga | CENAM | SIM.M.F-S1 | PC LFP 006 |  | INACAL
[7 empty] | Presión | -----
[7 empty] | Humedad relativa | -----
LFP 017 LFP 020 | Fuerza | Sistemas de medición de Fuerza -Maquinas de Ensayo Uniaxiales - Tensión / Compresión | Comparación Directa con Transductor de Fuerza | 50 | 500 | kN | Temperatura | D ± 2°C (Durante la calibración) | 0,12 | % | 2 | 95% | Si | Celdas de Carga | CENAM | SIM.M.F-S1 | PC LFP 006 |  | INACAL
[7 empty] | Presión | -----
[7 empty] | Humedad relativa | -----
LFP 019 LFP 025 | Fuerza | Sistemas de medición de Fuerza -Maquinas de Ensayo Uniaxiales - Compresión | Comparación Directa con Transductor de Fuerza | 500 | 2000 | kN | Temperatura | D ± 2°C (Durante la calibración) | 0,07 | % | 2 | 95% | Si | Celdas de Carga | CENAM | ----- | PC LFP 006 |  | INACAL
[7 empty] | Presión | -----
[7 empty] | Humedad relativa | -----
LFP 013 LFP 014 | Torque | Llaves de Torque / Analizadores de Torque | Comparación Directa | 0.5 | 1000 | N.m | Temperatura | D ± 2°C (Durante la calibración) | 0.10 | % | 2 | 95% | Si | Transductor de Torque | CENAM | ----- | PC LFP 005 |  | INACAL
[7 empty] | Presión | -----
[7 empty] | Humedad relativa | -----
| Dureza | Máquinas de Medición de Dureza Rockwell B | Medición Indirecta | 20 | 100 | HRB | Temperatura | D ± 2°C (Durante la calibración) | 0,2 | % | 2 | 95% | Si | Bloque de referencia | PTB | ----- |  |  | INDECOPI
[7 empty] | Presión | -----
[7 empty] | Humedad relativa | -----
| Dureza | Máquinas de Medicion de Dureza Rockwell C | Medición Indirecta | 20 | 70 | HRC | Temperatura | D ± 2°C (Durante la calibración) | 0,2 | % | 2 | 95% | Si | Bloque de referencia | PTB | ----- |  |  | INDECOPI
[7 empty] | Presión | -----
[7 empty] | Humedad relativa | -----

## Flujo de Gases
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE FLUJO DE GASES - LFG | [13 empty] | ULT ACT
| Servicio de Calibración o Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición/Variables Independientes |  | Incertidumbre Expandida
Código TUSNE/TUPA | Magnitud | Instrumento o Equipo | Tipo de Instrumento o Método | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Parámetros | Especificaciones | Valor | Unidades | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Comentarios | Publicado en la página web del BIPM
LFG 001 | Flujo volumétrico de gas (gas a baja presión) | Toberas de Flujo Crítico | Medidores de gas de diafragama, Medidores de cámara húmeda | 0,015 | 6,3 | m3/h | Gas | aire | 0,35 | % | 2 | 95% | Si
[7 empty] | Temperatura | ambiente (17 °C a 27 °C)
[7 empty] | Presión | ambiente
[7 empty] | Humedad | ambiente < 70 %
LFG 002 | Flujo volumétrico de gas (gas a baja presión) | Medidores de gas de Pistón Rotativo | Medidores de gas de diafragama; Medidores de gas de Turbina; Medidores de gas de pistón rotativo, medidores de area variable | 2 | 1000 | m3/h | Gas | aire | 0,26 | % | 2 | 95% | Si
[7 empty] | Temperatura | ambiente (17 °C a 27 °C)
[7 empty] | Presión | ambiente
[7 empty] | Humedad | ambiente < 70 %
LVD 030 / LVD 031 | Flujo volumétrico de gas (gas a baja presión) | Pistón de Despalazamiento Positivo | Toberas de Flujo Crítico, medidores de area variable, Medidores térmicos | 0,003 | 0,9 | m3/h | Gas | aire | 0,2 | % | 2 | 95% | Si
[7 empty] | Temperatura | ambiente (17 °C a 27 °C)
[7 empty] | Presión | ambiente
[7 empty] | Humedad | ambiente < 70 %

## Flujo de Liquidos
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE FLUJO DE LÍQUIDOS - LFL | [15 empty] | ULT ACT
Código TUSNE/TUPA | Servicio de Calibración o Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición/Variables Independientes |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la calibración |  | Lista de Comparaciones que respaldan esta medición/ servicio de calibración | Publicado en la Pagina web del BIPM colocar "x"
| Magnitud | Instrumento o Equipo | Tipo de Instrumento o Método | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Parámetros | Especificaciones | Valor | Unidades | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Origen de trazabilidad
LVD 012 | Flujo volumétrico de líquidos | Medidores de agua y medidores de flujo (DN 06 a DN 15) | Pesada "flying start and finish" | 0.06 | 0.25 | m³/h | Temperatura del aire | 18 °C a 30 °C | 0,12 | % | 2 | 95% | Si | Balanza | PTB | ---
[7 empty] | Temperatura del líquido | 18 °C a 32 °C | [5 empty] | Contador de frecuencia | Red SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View | ---
[7 empty] | Líquido | agua | [5 empty] | Agua potable | Fórmula de Tanaka | ---
LVD 012 | Flujo volumétrico de líquidos | Medidores de agua y medidores de flujo (DN 15 a DN 100) | Pesada "flying start and finish" | 0,25 | 130 | m³/h | Temperatura del aire | 18 °C a 30 °C | 0,11 | % | 2 | 95% | Si | Medidor de flujo | PTB Red SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View Fórmula de Tanaka | ---
[7 empty] | Temperatura del líquido | 18 °C a 32 °C
[14 empty] | Contador de frecuencia | Red SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View | ---
[7 empty] | Líquido | agua
LVD 012 | Flujo másico de líquidos | Medidores de agua y medidores de flujo (DN 06 a DN 15) | Pesada "flying start and finish" | 60 | 250 | kg/h | Temperatura del aire | 18 °C a 30 °C | 0,12 | % | 2 | 95% | Si | Balanza | PTB | ---
[7 empty] | Temperatura del líquido | 18 °C a 32 °C | [5 empty] | Contador de frecuencia | Red SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View | ---
[7 empty] | Líquido | agua | [5 empty] | Agua potable | Fórmula de Tanaka | ---
LVD 012 | Flujo másico de líquidos | Medidores de agua y medidores de flujo (DN 15 a DN 100) | Pesada "flying start and finish" | 0,25 | 130 | t/h | Temperatura del aire | 18 °C a 30 °C | 0,11 | % | 2 | 95% | Si | Medidor de flujo | PTB Red SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View Fórmula de Tanaka | ---
[7 empty] | Temperatura del líquido | 18 °C a 32 °C
[14 empty] | Contador de frecuencia | Red SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View | ---
[7 empty] | Líquido | agua
+250*60/1000

## Electricidad
MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD - LE | [19 empty] | ULT ACT
Servicio de Calibración o Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición/Variables Independientes |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la calibración |  | Lista de Comparaciones que respaldan esta medición/ servicio de calibración | SIM Servicio de administración
Magnitud | Instrumento o Artefacto | Tipo de Instrumento o Método | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Parámetro | Especificaciones | Valor | Unidades | Factor de cobertura | Nivel de confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Fuente de trazabilidad |  | Identificación del servicio del NMI | Categoría del Servicio | NMI | Comentarios
Energía activa | Contador de energía monofásico | Comparación directa | 0.005 | 33.33 | Wh | Factor de potencia | 1; 0.5 Inductivo | 133; 140 | µWh/VAh | 2 | 95% | Sí | Contador monofásico de energia | INMETRO | SIM.EM-S2 (SIM.1.4) SIM INTERNATIONAL COMPARISON OF 50/60 HZ ENERGY (2002-2007) | LE 001 | 7.1.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Aprobado el 28 de abril del 2011. Ver la pagina del BIPM | (*)
[6 empty] | Tensión | 60 V | Dependiendo del factor de potencia | [10 empty] | http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
[6 empty] | Corriente | 0.02 A - 20 A
[6 empty] | Frecuencia | 60 Hz
[6 empty] | Tiempo de medición | 30 s - 100 s
Energía activa | Contador de energía monofásico | Comparación directa | 2.5 | 16.67 | Wh | Factor de potencia | 1; 0.5 Inductivo o Capacitivo | 133; 140 | µWh/VAh | 2 | 95% | Sí | Contador monofásico de energia | INMETRO | SIM.EM-S2 (SIM.1.4) SIM INTERNATIONAL COMPARISON OF 50/60 HZ ENERGY (2002-2007) | LE 001 | 7.1.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Aprobado el 28 de abril del 2011. Ver la pagina del BIPM | (*)
[6 empty] | Tensión | 120 V | Dependiendo del factor de potencia | [10 empty] | http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
[6 empty] | Corriente | 5A
[6 empty] | Frecuencia | 60 Hz
[6 empty] | Tiempo de medición | 30 s - 100 s
Energía activa | Contador de energía monofásico | Comparación directa | 0.02 | 916.67 | Wh | Factor de potencia | 1; 0.5 Inductivo | 133; 140 | µWh/VAh | 2 | 95% | Sí | Contador monofásico de energia | INMETRO | SIM.EM-S2 (SIM.1.4) SIM INTERNATIONAL COMPARISON OF 50/60 HZ ENERGY (2002-2007) | LE 001 | 7.1.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Aprobado el 28 de abril del 2011. Ver la pagina del BIPM | (*)
[6 empty] | Tensión | 220 V | Dependiendo del factor de potencia | [10 empty] | http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
[6 empty] | Corriente | 0.02 A to 150 A
[6 empty] | Frecuencia | 60 Hz
[6 empty] | Tiempo de medición | 30 s - 100 s
Energía activa | Contador de energía monofásico | Comparación directa | 0.4 | 1266.67 | Wh | Factor de potencia | 1; 0.5 Inductivo | 133; 140 | µWh/VAh | 2 | 95% | Sí | Contador monofásico de energia | INMETRO | SIM.EM-S2 (SIM.1.4) SIM INTERNATIONAL COMPARISON OF 50/60 HZ ENERGY (2002-2007) | LE 001 | 7.1.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Aprobado el 28 de abril del 2011. Ver la pagina del BIPM | (*)
[6 empty] | Tensión | 380 V | Dependiendo del factor de potencia | [10 empty] | http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
[6 empty] | Corriente | 0.25 A to 120 A
[6 empty] | Frecuencia | 60 Hz
[6 empty] | Tiempo de medición | 30 s - 100 s
Energía activa | Contador de energía trifásico | Comparación directa | 0.05 | 733.33 | Wh | Factor de potencia | 1; 0.5 Inductivo | 133; 140 | µWh/VAh | 2 | 95% | Sí | Contador trifásico de energia | INMETRO | SIM.EM-S2 (SIM.1.4) SIM INTERNATIONAL COMPARISON OF 50/60 HZ ENERGY (2002-2007) | LE 002 | 7.1.3 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Aprobado el 28 de abril del 2011. Ver la pagina del BIPM | (*)
[6 empty] | Tensión | 220 V | Dependiendo del factor de potencia | [10 empty] | http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
[6 empty] | Corriente | 0.05 A - 120 A | [11 empty] | Los rangos de Tensión, Corriente y Energía son por fase
[6 empty] | Frecuencia | 60 Hz
[6 empty] | Tiempo de medición | 30 s - 100 s
Energía activa | Contador de energía trifásico | Comparación directa | 0.4 | 1266.67 | Wh | Factor de potencia | 1; 0.5 Inductivo | 133; 140 | µWh/VAh | 2 | 95% | Sí | Contador trifásico de energia | INMETRO | SIM.EM-S2 (SIM.1.4) SIM INTERNATIONAL COMPARISON OF 50/60 HZ ENERGY (2002-2007) | LE 002 | 7.1.3 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Aprobado el 28 de abril del 2011. Ver la pagina del BIPM | (*)
[6 empty] | Tensión | 380 V | Dependiendo del factor de potencia | [10 empty] | http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
[6 empty] | Corriente | 0.25 A - 120 A | [11 empty] | Los rangos de Tensión, Corriente y Energía son por fase
[6 empty] | Frecuencia | 60 Hz
[6 empty] | Tiempo de medición | 30 s - 100 s
Potencia activa | Vatímetro monofásico | Medición directa | 50 | 3000 | W | Factor de potencia | 1; 0.5 Inductivo | 0.04 | % | 2 | 95% | Sí | Calibrador multifunción | SNM-INDECOPI | --- |  |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
[6 empty] | Tensión | 60 V - 300 V
[6 empty] | Corriente | 0.5 A - 10 A
[6 empty] | Frecuencia | 60 Hz
Tensión DC | Multimetro | Comparación directa | 0.1 | 1000 | V | --- | --- | 6 a 15 | µV/V | 2 | 95% | Sí | Multimetro de 8 1/2 digitos | CENAM | SIM.EM-S1 (SIM.1.5) COMPARISON - Voltage and current, resistance | LE 036 | 1.2.2 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Modificado el 26 de junio del 2015. Ver la pagina del BIPM | (*)
http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
Tensión AC | Multimetro | Comparación directa | 0.1 | 1000 | V | Frecuencia | 60 Hz - 100 kHz | 96 a 1573 | µV/V | 2 | 95% | Sí | Multimetro de 8 1/2 digitos | CENAM | SIM.EM-S1 (SIM.1.5) COMPARISON - Voltage and current, resistance | LE 036 | 5.2.2 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Modificado el 26 de junio del 2015. Ver la pagina del BIPM | (*)
http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
Corriente DC | Multimetro | Comparación directa | 0.0001 | 20 | A | --- | --- | 20 a 750 | µA/A | 2 | 95% | Sí | Multimetro de 8 1/2 digitos | CENAM | SIM.EM-S1 (SIM.1.5) COMPARISON - Voltage and current, resistance | LE 036 | 3.2.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Modificado el 26 de junio del 2015. Ver la pagina del BIPM | (*)
http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
Corriente AC | Multimetro | Comparación directa | 0.001 | 20 | A | Frecuencia | 60 Hz - 1 kHz | 494 a 1821 | µA/A | 2 | 95% | Sí | Multimetro de 8 1/2 digitos | CENAM | SIM.EM-S1 (SIM.1.5) COMPARISON - Voltage and current, resistance | LE 036 | 6.2.2 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Modificado el 26 de junio del 2015. Ver la pagina del BIPM | (*)
http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
Resistencia DC | Multimetro | Comparación directa (modo 4 hilos, con guarda) | 1 | 20000000 | W | Temperatura ambiente en aire | 23 ºC ± 1 ºC | 25 a 71 | µW/W | 2 | 95% | Sí | Multimetro de 8 1/2 digitos | CENAM | SIM.EM-S1 (SIM.1.5) COMPARISON - Voltage and current, resistance | LE 036 | 2.2.2 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Modificado el 26 de junio del 2015. Ver la pagina del BIPM | (*)
http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
Resistencia DC | Multimetro | Comparación directa (modo 4 hilos, con guarda) | 0.02 | 1 | GW | Temperatura ambiente en aire | 23 ºC ± 1 ºC | 0,22 a 6,5 | mW/W | 2 | 95% | Sí | Multimetro de 8 1/2 digitos | CENAM | SIM.EM-S1 (SIM.1.5) COMPARISON - Voltage and current, resistance | LE 036 | 2.2.2 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Modificado el 26 de junio del 2015. Ver la pagina del BIPM | (*)
http://kcdb.bipm.org/AppendixC/EM/PE/EM_PE.pdf
Corriente AC | Pinza amperimétrica | Medición directa | 1 | 1000 | A | Frecuencia | 60 Hz | 0.012 A - 2,3 A | A | 2 | 95% | Sí | Calibrador multifunción | SNM-INDECOPI | _ | LE 044 |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
Corriente DC | Pinza amperimétrica | Medición directa | 1 | 1000 | A | --- | ---- | 0.010 A - 2 A | A | 2 | 95% | Sí | Calibrador multifunción | SNM-INDECOPI | _ | LE 044 |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
Resistencia DC | Resistencia Cuatro terminales | Medición directa | 1 | 100 000 000 | W | Temperatura ambiente en aire | 23 ºC ± 1 ºC | 9 a 620 | µW/W | 2 | 95% | Sí | Multimetro de 8 1/2 digitos | CENAM | _ |  |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
Resistencia DC | Megohmetro | Medición directa | 0.001 | 10 | GW | Tensión | 50 V a 5 kV | 0.1 | % | 2 | 95% | Sí | Caja de resistencias | SNM-INDECOPI | _ | LE 033 |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
Resistencia DC | Telurometros | Medición directa | 1 | 20000 | W | --- | --- | 0.05 | % | 2 | 95% | Sí | Decada de Resistencias | SNM-INDECOPI | _ | LE 047 |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
Corriente AC | Cargas Resistivas | Medición directa/indirecta | 4 | 45 | mA | Frecuencia | 60 Hz | 0.2 | % | 2 | 95% | Sí | Multímetro | SNM-INDECOPI | _ | LE 012 |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
Corriente AC | Cargas Resistivas | Medición directa/indirecta | 0.5 | 20 | A | Frecuencia | 60 Hz | 0.3 | % | 2 | 95% | Sí | Multímetro / Pinza amperimetrica | SNM-INDECOPI | _ | LE 013 |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
Corriente AC | Cargas Inductivas | Medición directa/indirecta | 5 | 200 | mA | Frecuencia | 60 Hz | 0.1 | % | 2 | 95% | Sí | Multímetro | SNM-INDECOPI | _ | LE 011 |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
Corriente AC | Cargas Inductivas | Medición directa/indirecta | 0.25 | 120 | A | Frecuencia | 60 Hz | 0.3 | % | 2 | 95% | Sí | Multímetro / Transformador / Resistencia | SNM-INDECOPI | _ | LE 011 |  | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI)
(*) Servicio con CMC reconocida por el BIPM

## Tiempo y Frecuencia
MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE TIEMPO Y FRECUENCIA - LTF | [19 empty] | ULT ACT
Servicio de Calibración o Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición/Variables Independientes |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la calibración |  | Lista de Comparaciones que respaldan esta medición/ servicio de calibración | SIM Servicio de administración
Magnitud | Instrumento o Artefacto | Tipo de Instrumento o Método | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Parámetro | Especificaciones | Valor | Unidades | Factor de cobertura | Nivel de confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Fuente de trazabilidad |  | Identificación del servicio del NMI | Categoría del Servicio | NMI | Comentarios
Intervalo de tiempo | Cronómetro | Medición directa de la frecuencia de refresco del LCD o frecuencia de la base de tiempo del instrumento | 1 | 65536 | s | Tiempo | 1 s a 65536 s | 1e-08 | s/s | 2 | 95% | Sí | Oscilador de Cesio | SIM Time Network | Technical Papers "An Interlaboratory Stopwatch Comparision in the SIM Region" | LTF 001 | 3.4.3 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | El servicio se refiere a la calibración de los dispositivos de medición de intervalo de tiempo, como cronómetros y temporizadores | (*)
SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View
http://gps.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
Frecuencia | Tacómetro óptico | Medición directa de la frecuencia utilizando un sistema de generación de frecuencia | 6 | 240000 | rpm | Frecuencia | 0.1 Hz a 4 kHz | 1e-07 | Hz/Hz | 2 | 95% | Sí | Oscilador de Cesio | SIM Time Network | SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View | LTF 002 | 2.3.2 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | El servicio se refiere a la calibración de los medidores de frecuencia de acople óptico como tacómetros | (*)
http://gps.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
Frecuencia | Contador de frecuencia | Medición directa de la frecuencia de la base de tiempo del instrumento | 0.1 | 100 | MHz | Frecuencia | 100 kHz a 100 MHz | 1e-12 | Hz/Hz | 2 | 95% | Sí | Oscilador de Cesio | SIM Time Network | SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View | LTF 003 | 2.3.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) |  | (*)
http://gps.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
Frecuencia | Generador de frecuencias | Medición directa de la frecuencia de la base de tiempo del instrumento | 0.1 | 100 | MHz | Frecuencia | 100 kHz a 100 MHz | 1e-12 | Hz/Hz | 2 | 95% | Sí | Oscilador de Cesio | SIM Time Network | SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View | LTF 003 | 2.2.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) |  | (*)
http://gps.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
Frecuencia | Estroboscopios | Medición directa de la frecuencia utilizando un sistema de medición de frecuencia | 60 | 120000 | rpm | Frecuencia | 1 Hz a 2 kHz | 1e-07 | Hz/Hz | 2 | 95% | Sí | Oscilador de Cesio | SIM Time Network | SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View | LTF 004 | 2.2.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | El servicio se refiere a la calibración de las lámparas estroboscópicas como estroboscopios
http://gps.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
(*) Servicio con CMC reconocida por el BIPM

## Acústica
MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE ACÚSTICA - LAC | [19 empty] | ULT ACT
Servicio de Calibración o Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición/Variables Independientes |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la calibración |  | Lista de Comparaciones que respaldan esta medición/ servicio de calibración | SIM Servicio de administración
Magnitud | Instrumento o Artefacto | Tipo de Instrumento o Método | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Parámetro | Especificaciones | Valor | Unidades | Factor de cobertura | Nivel de confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Fuente de trazabilidad |  | Identificación del servicio del NMI | Categoría del Servicio | NMI | Comentarios
Nivel de respuesta de presión sonóra | Sonómetro | Comparación NMP 011 (Eq. IEC61672) | 54 | 116 | dB | Frecuencia | 31.5 Hz a 16 kHz | 0.24 | dB | 2 | 95% | Sí | calibrador acústico multifunción | DM-INACAL | --- | LAC 01 001 | 3.1.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Calibración acústica
Nivel de respuesta de presión sonóra | Sonómetro | Comparación NMP 011 (Eq. IEC61672) | 20 | 140 | dB | Frecuencia | 31.5 Hz a 16 kHz | 0.24 | dB | 2 | 95% | Sí | Multimetro 6 1/2 digitos | SNM-INDECOPI | --- | LAC 01 002 | --- | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Calibración eléctrica
[13 empty] | Generador de funciones | SNM-INDECOPI | ---
Nivel de respuesta de presión sonóra | Calibrador acústico | Comparación IEC60942 | 94 | 114 | dB | Frecuencia | 1 kHz | 0.13 | dB | 2 | 95% | Sí | Multimetro 6 1/2 digitos | SNM-INDECOPI | --- | LAC 01 003 | 2.1.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Calibración acústica
[13 empty] | Amplificador de tensón | CENAM | ---
[13 empty] | Micrófono | CENAM | ---
[13 empty] | Preamplificador | CENAM | ---
[13 empty] | Pistófono | CENAM | ---
Nivel de respuesta de presión sonóra | Calibrador acústico multifunción | Comparación IEC60942 | 94 | 114 | dB | Frecuencia | 31.5 Hz a 16 kHz | 0.13 | dB | 2 | 95% | Sí | Multimetro 6 1/2 digitos | SNM-INDECOPI | --- | LAC 01 003 | 2.1.1 | DM-INACAL (antes SNM - INDECOPI) | Calibración acústica
[13 empty] | Amplificador de tensón | CENAM | ---
[13 empty] | Micrófono | CENAM | ---
[13 empty] | Preamplificador | CENAM | ---
[13 empty] | Pistófono | CENAM | ---

## Grandes Masas
| MEJOR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE GRANDES MASAS - GM | [19 empty] | ULT ACT
Código TUSNE/TUPA | Calibracion o Servicio de Medición |  |  | Nivel de Medición o Alcance |  |  | Condiciones de Medición /Variables Independientes |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la Calibración |  | Lista de Comparaciones que soportan este servicio de medición/calibración | SIM Servicio de administración |  |  |  | Publicado en la Pagina web del BIPM
| Magnitud | Instrumento o Artefacto | Tipo de Instrumento o Método | Valor Mínimo | Valor Máximo | Unidad | Parámetro | Especificaciones | Valor | Unidad | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La incertidumbre expandida es relativa? | Patrón | Fuente de Trazabilidad |  | Identificación de Servicio NMI | Clasificación de Servicio | NMI | Observaciones
LMA 016 | Masa | Pesas | Simple sustitución | 50 | 50 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 2500 | mg | 2 | 95% | No | M1 | INACAL |  |  |  | INACAL |  | X
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
LMA 011 | Masa | Pesas | Doble sustitución | 100 | 100 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 1,6 | g | 2 | 95% | No | F1 | INACAL |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LMA 014 | Masa | Pesas | Doble sustitución | 200 | 200 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 3,0 | g | 2 | 95% | No | F1 | INACAL |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LMA 035 | Masa | Pesas | Doble sustitución | 500 | 500 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 2,5 | g | 2 | 95% | No | F1 | INACAL |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LMA 031 | Masa | Pesas | Doble sustitución | 1000 | 1000 | kg | Temperatura | 18 °C a 27 °C | 5 | g | 2 | 95% | No | F1 | INACAL |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | 40 % a 60 %
LGM 021 | Masa | Balanzas de clase media y ordinaria (clase III y IIII) | OIML R 76-1 | 56000 | 100000 | kg | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 1 x 10-4 |  | 2 | 95% | Si | M2 | INACAL |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación
LGM 029 | Masa | Sistemas de Pesaje en Movimiento en carreteras (WIM) | ASTM E 1318 - 09 | 500 | 15000 | kg / eje | Temperatura | -10 °C a 40 °C | 0.6 | % | 2 | 95% | Si | M1 | INACAL |  |  |  | INACAL
[7 empty] | Humedad relativa | no condensación